Лабораторная мельница КАЛИБР

Компактная мельница обеспечивает мелкодисперстный размол образцов зерновых, зернобобовых культур, кормов и сырья для их производства, гранулированных продуктов: отруби, жмыхи, травяную муку, комбикорма.

Мельница обеспечивает размол сельскохозяйственных культур согласно действующих стандартов, регламентирующих методы определения их качества.

Влажность размалываемых образцов не должна превышать следующие значения:

- Зерно — не более 17%

- Зернобобовые — не более 7%

- Комбикорма — не более 10%

Содержание жира в размалываемых образцах не должно превышать следующие значения:

- Зернобобовые — не более 20%

- Комбикорма — не более 12%

Принцип действия: зерно подаётся в дозатор мельницы, где образуется воздушно-зерновая смесь, которая поступает в размольную камеру. Измельченный продукт отделяется от воздуха в циклоне и собирается в специальную съёмную емкость. После прекращения подачи зерна поток воздуха обеспечивает самоочищение дозатора и размольной камеры мельницы.

Используется при подготовке проб для определения количества и качества клейковины, «числа падения» и других показателей качества сельскохозяйственных культур методом инфракрасной спектроскопии и другими лабораторными методами анализа, при проведении которых требуется высокая степень измельчения образцов.

- Воспроизводимый процесс подготовки проб

Мельница комплектуется ситом с круглыми отверстиями диаметром 0,8 мм*, что позволяет получать при размоле мелкодисперсный продукт со стабильным размером частиц, который необходим при определении количества и качества клейковины, «числа падения» и др. показателей качества стандартными методами анализа в том числе методом инфракрасной спектроскопии на анализаторах серии ИНФРАСКАН.

*по отдельному заказу можно доукомплектовать ситом с отверстиями диаметром 1,0 мм

- Подготовка проб для анализа по определению влажности

Для определения фактической влажности проб пшеницы и ячменя, измельчённых на мельнице КАЛИБР, необходимо использовать специально построенные графики (рис.1, рис.2), отражающие линейную зависимость потери влажности от её содержания в анализируемых образцах.

- Быстрая и лёгкая чистка

Циклонно-вытяжная система мельница обеспечивает самоочищение размольной камеры.

Уступы и отверстия, в которых может собираться размолотый образец, сведены к минимуму.

- Низкий уровень шума

Система вибро и шумоизоляции мельницы КАЛИБР позволяет при значительной мощности и производительности обеспечить комфортную работу персонала на протяжении рабочей смены.

- Беспыльное измельчение

Быстро зажимная конструкция соединения циклон-ёмкость для размолотого образца исключает возможность попадания пыли в воздух.

- Максимальная безопасность и простота в эксплуатации

Закрытая размольная камера обеспечивает безопасную эксплуатацию мельницы. Система тепловой защиты от перегрузок выключает электродвигатель при его остановке в процессе размола.

Эргономичная ручка фиксатора позволяет быстро и просто закрепить ёмкость для размолотого образца.

Технические характеристики

| Объём приемной воронки, мл | 400 |
| --- | --- |
| Допустимое количество размолотого продукта в час, кг | 3 |
| Время размола навески в 100 гр.*, с | 25-35 |
| Максимальный размер измельчаемого продукта, мм | 12 |
| Диаметр отверстий сита, мм | 0,8; 1,0** |
| Скорость вращения размольных молотков, об/мин | 16 500 |
| Минимальная масса размалываемого продукта, г | 10 |
| Максимальная масса размалываемого продукта, г | 300 |
| Габаритные размеры, мм | 400 х 445 х 400 |
| Масса, кг | 26 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Электропитание | Однофазная сеть переменного тока 220 В, 50 Гц |
| Мощность, Вт | 1050 |
| Время срабатывания системы защиты от перегрузок, с | 2 |

* для пшеницы влажностью 12% (для продуктов с другой влажностью и масличностью время размола может отличаться)
* * поставляется по отдельному заказу